## 仕様書
【仕様要求等証明書】
令和 年 月 日
所在地
|  |  | 申請者 | 商号及び名称
|  |  |  | 代表者名 | 印
装置の構成及び仕様
| 1 | 調達物品名 | デジタルマイクロスコープ
| 2 | 仕様
| 項番 | 項目 | 要求する仕様 （構成内訳） |  |  | 適合・非適合
（適合の場合の機種名）
| ① | デジタルマイクロスコープ | カメラ | 撮像素子 | 1/1.8型 319万画素CMOSイメージセンサ総画素 2064（H）×1554（V）実効画素 2048（H）×1536（V）
|  |  |  | 走査方式 | プログレッシブ
|  |  |  | フレームレート | 50fps（max.）
|  |  |  | 解像度 | 標準：2048（H）× 1536（V） 高精細：6144（H）× 4608（V）
|  |  |  | ハイダイナミックレンジ | RGB各画素16bit階調
|  |  |  | ゲイン | マニュアル、プリセット
|  |  |  | 電子シャッター | オート、マニュアル、1/60、1/120、1/250､1/500、 1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000
|  |  |  | スーパーチャージシャッター | 0.02s ～16sまで0.01s刻みで設定可
|  |  |  | ホワイトバランス | プッシュセット、マニュアル、プリセット（2700K、3200K､5600K、9000K）
|  |  | マイクロスコープ | 撮像素子 | １/1.7型 １２２２万画素ＣMOSイメージセンサ 総画素４１６８（H）×３０６２（V） 実効画素 ４０２４（H）×３０３６（V）
|  |  |  | 走査方式 | プログレッシブ
|  |  |  | フレームレート | 30fps（max.）
|  |  |  | 解像度 | 高速：２０４８（H）×１５３６（V）
高解像度（４KモードOFF）：２８８０（H）×２１６０（V）
高解像度（４KモードON）：４０００（H）×３０００（V）
高精細：１２０００（H）×９０００（V）
|  |  |  | ハイダイナミックレンジ | RGB各画素16bit階調
|  |  |  | ゲイン | マニュアル、プリセット
|  |  |  | 電子シャッター | オート、マニュアル、1/30、1/60、1/120、1/250､1/500、 1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000
|  |  |  | スーパーチャージシャッター | 0.03Ｓ～4Ｓまで０．01Ｓ刻みで設定可
|  |  |  | ホワイトバランス | プッシュセット、マニュアル、プリセット（2700K、3200K､5600K、9000K）
|  |  |  | バックフォーカス調整 | 不要
|  |  |  | 内蔵光源 | 種類：高輝度ＬＥＤ 寿命：40000時間程度
|  |  | モニター | サイズ | カラー液晶 27型
|  |  |  | 画面サイズ | 596.16（H）×335.34（V）mm
|  |  |  | 画素ピッチ | 0.15525 mm（H）×0.15525 mm（V）
|  |  |  | 画素数 | 3840（H）×2160（V）
|  |  |  | 表示色 | 約10.7億色
|  |  |  | 視野角 | ±89°（typ. 左右）、±89°（typ.上下）
|  |  | 画像形式 | 圧縮時：JPEG 非圧縮時：TIFF
|  |  | 対応画像サイズ | 100000ピクセル（H）×100000ピクセル（V）（ 連結時）
|  |  | 電源 | 電源電圧：AC 100 ～240 V±10％50/60 Hz 消費電力：250 VA
|  |  | 耐環境性 | 使用周囲温度：5 ～40℃ 使用周囲湿度：～80％RH（結露しないこと）
|  |  | 外形寸法 | 幅635 mm × 高さ450 mm × 奥行132 mm（収納時）
| ② | ステージ | XYθステージ | XYステージ：電動 XY自動ステージ移動速度：20 mm/sec（max） XYステージ移動量：±50 mm
XYθステージサイズ 上面233 mm×185 mm （中央円板φ168） 透過照明観察対応倍率20倍以上
|  |  | フォーカスZ軸 | Zステージ：電動 Z自動ステージ移動速度：17 mm/sec（max） Zステージ移動量：49 mm
|  |  | サイドカメラ | あり・VGA
|  |  | 定格 | 電源電圧AC100 ～240 V ±10% 50/60 Hz 消費電力130 VA
|  |  | 耐環境性 | 使用周囲温度：+5 ～40℃ 使用周囲湿度：～80％RH（結露しないこと）
|  |  | 積載荷重 | 5 kg
| ③ | 対物レンズ | 高解像度低倍対物レンズ | 倍率：×２０～１００倍
|  |  | 高解像度中倍対物レンズ | 倍率：×１００～５００倍
| ④ | アクセサリ | ACケーブル
| 3 | その他
| (1) | 参考として、（株）キーエンス VHX-X1 と同等品以上であること。
| (2) | 未使用品であること。
| (3) | 供給者においては、アフターサービス・メンテナンス体制が国内に整っていること。
| (4) | 納品時、据付調整を行い、担当職員立会いのもと機能、性能が仕様書どおり正常に稼動できることを確認すること。異常が認められた場合は、受注者の負担で速やかに機器の改善又は部品の交換を行い、調整を行うこと。
なお、納品日から１年間保証することとし、同期間内の通常の使用での故障の場合は無償修理に応じること。
| (5) | 納品機器の構造、操作方法及びメンテナンスについて、担当職員に対して必要な研修を行うこと。
| (6) | 納入等においての運搬、据付、調整、検査及び研修に要する費用は全て受注者の負担とすること。
| (7) | 納入等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において原状に戻すこと。
| (8) | 半年に1回の校正とソフトウェアのバージョンアップを行うこと。
| (9) | その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。
| (10) | その他詳細については、担当職員と別途協議のうえ、決定するものとする。
様式１