## 供給物品仕様確認書
供給物品仕様確認書
物品（近赤外分光光度計 一式）の入札に係る供給物品の仕様について、次のとおり確認したことを 報告します。
供給機種 | メーカー
型番
区分 |  | 内容 | 確認欄
測定方法 |  | 拡散反射方式であること。
分光方式 |  | 回折格子のモノクロメーター型であること。
検出器 |  | Silicon(400～1100nm)、PbS（1100～2500nm）であること。
データ間隔 |  | 0.5nmであること。
波長範囲 |  | 400nm～2500nmであること。
ノイズレベル |  | 400～700nmで50μau未満、700～2500nmで30μau未満であること。
機器間校正 |  | 認証標準物質を用いた装置標準化が可能であり、複数の装置間で整合性が 維持できること。
制御装置 |  | メモリ32GB以上、2TB以上のSSDが搭載された専用のデータ処理装置 （PC）が付属していること。また、オペレーションソフトはWindows ベースであること。
サンプルカップ |  | 測定用のサンプルカップを2つ以上付属させること。また、畜試現有機 （NIRS XDS MasterLab Analyzer（メトローム社））で使用するサンプル カップでも測定が可能であること。
※ 供給機種のメーカー、型番を記載してください。 ※ 仕様をみたしている項目の確認欄に○印を記載してください。 （上記仕様を全て満たす機種が供給機種である必要があります。）